附件：

技术参数配置要求

1.磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、失眠、脑疲劳症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗；

2.电疗适用范围：适用于缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛。

3.主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极组成

4.结构形式：不可分拆的柜机推车式

★5.显示及按键方式：两块8寸触摸大屏分别独立显示及触摸式操作，互不干扰

6.治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）两种功能

★7.输出路（线）数：4路磁疗；4路（8线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）

8.定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间

9.磁疗部分

★①治疗强度： I档：3-15mT（最高可达到15mT）；II档：15-30mT（最高可达到30mT）

②微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V

10.电疗部分

①主电极：采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性，分4种模式。

②输出开路的最大电压幅度峰值：＜50V；

③最大输出电流幅度峰值：0-30mAp-p,分25档可调，误差±20%；

④调制频率：0.5-160Hz，误差±10%；

⑤输出波形：无序波

评分细则

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30%） | 30分 | 以本次有效投标的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算价格得分=（基准价/投标报价）×30。 |  |
| 履约能力（20%） | 20分 | 供应商提供类似项目业绩一个得5分，本项最高得20分。 | 提供合同复印件或验收单加盖供应商单位鲜章。 |
| 技术参数 （30%） | 30分 | 投标文件完全符合要求没有负偏离得30分，带“★”号条款负偏离一项扣4分，非“★”条款负偏离一项扣1.5分；扣完为止。 注：本项目参数一共15条，其中带“★”参数共3条，非“★”参数共12条。 |  |
| 后续保障（20%） | 20分 | 根据供应商提供的方案（包括但不限于①到货时间及安装调试方案；②质量保障措施；③验收方案；④售后服务响应措施）进行评审，满分20分；每缺少一项扣5分，每项内容有缺陷的扣2.5分，扣完为止。注：内容缺陷为分析内容与实际不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或分析内容不满足要求的。 |  |