附件1：

报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式等离子消毒机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 除湿机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 铅围裙 |  | 4 | 件 |  |  |
| 4 | 铅围脖 |  | 4 | 件 |  |  |
| 5 | 铅帽 |  | 4 | 件 |  |  |
| 6 | 铅手套 |  | 4 | 双 |  |  |
| 7 | 铅眼镜 |  | 4 | 副 |  |  |
| 8 | 铅衣架 |  | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 换药车 |  | 3 | 台 |  |  |
| 10 | 医用冷藏箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 治疗转运床 |  | 10 | 张 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件2：

技术参数配置要求

- 移动式等离子消毒机（26项）

- 人机共存:动态消毒机,可人机共存使用,不生成二次污染；

- 智能微电脑控制,LCD断码高清液晶显示屏,整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能，可任意设置开关机时间；

- 按键式触控面板，一键式遥控器远程操控；

- 提供手动、遥控、程控定时工作模式供用户自由选择；

- 自由选择消毒时间段,满足不同需求及消毒,自动开机,消毒完成后自动关闭；

- 双通道立体式出风,风速高、中、低档可调；

- 智能故障提示：自动判断风机、等离子体电源是否正常工作；

- 初中效空气过滤器,提供良好的过滤效果；

- 电路系统双保险设计；

- 电机具有温度自控装置,避免了电机温度过高造成损坏；

- 主机壳体选用ABS注塑工艺，隐藏式配件盒，外设扶手，推拉移动自如；

★12、核心部件采用等离子体发生器，除尘、杀菌,可以有效去除空气中的尘埃及微生物；

★13、消毒效果:设备持续工作2小时,可使100m³房间对空气中自然菌平均的消亡率≥90%；白葡萄菌杀灭率≥99.9%。（提供CMA标识第三方检测机构检测报告）；

- 消毒效果:对空气中黑曲霉菌、肺炎克雷伯氏菌必须有灭杀效果；

- 安装方式:移动式;

- 输入功率:≤150W;

- 循环风量:≥1000m³/h;

- 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz；

- 噪声:≤55dB（A）;

- 防护分类: I类;

21、工作中臭氧残留量:≤0.3mg/m³；

22、消毒后空气中平均菌数≤200cfu/m³；

23、负离子发生量:≥6×106个/cm³；

24、等离子体密度分布情况，需提供第三方机构检测报告;

25、等离子体发生器寿命≥30000小时；适用房间:适用于对100m³以内的房间进行空气消毒处理;

26、工作环境:适应温度范围:≥5℃≤40℃,工作环境温度:≥20℃≤30℃,湿度:≤80%,大气压力范围:＞80kPa≤110kPa；

- 除湿机（10项）

- 自动控制除霜（当环境温度低于18℃以下自动除霜）；

- 2、电脑智能控制,低温适用；
3、环境湿度LED实时显示；
4、上升|下降按键湿度自由设定；
5、相对湿度任意设定和自动控制；
6、定时关机功能；
7、自动除霜保护功能；
8、压缩机自动延时保护；
9、温度传感器|湿度传感器故障指示功能；
10、漏氟故障及压缩机故障指示功能。

- 铅围裙（5项）

1、铅当量：≥0.5mmpb

- 采用国内一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密；

- 内部防护材料铅均匀度高，最大限度发挥防护性能；内部防护材料表面光洁度高，表面无粉尘，无铅游离；防护材料柔韧性较佳；

- 使用天然A级橡胶与纯度99%的黄丹粉制作而成，无刺激性气味;

- 面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选；特殊尺寸可定制.

- 铅围脖（5项）

1、铅当量：≥0.5mmpb

2、采用国内一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密；

3、内部防护材料铅均匀度高，最大限度发挥防护性能；内部防护材料表面光洁度高，表面无粉尘，无铅游离；防护材料柔韧性较佳；

4、使用天然A级橡胶与高纯度黄丹粉制作而成，无刺激性气味;

5、面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选;特殊尺寸可定制.

- 铅帽（5项）

1、铅当量：≥0.5mmpb

2、采用国内一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密；

3、内部防护材料铅均匀度高，最大限度发挥防护性能；内部防护材料表面光洁度高，表面无粉尘，无铅游离；防护材料柔韧性较佳；

4、使用天然A级橡胶与高纯度黄丹粉制作而成，无刺激性气味;

5、面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选;特殊尺寸可定制。

- 铅手套（1项）

1.由天然橡胶、黄丹粉经加工外包布制作而成，用于进行放射诊断时对人体的防护。

- 铅眼镜（1项）

- 正面防护：≥0.50mmPb由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成;用于进行放射诊断时对人体的防护;主要用于射线操作人员眼睛的防护;

- 移动式衣架（3项）

1.材质：304不锈钢材质，焊接牢固，结实稳固不摇晃；

2.承重：可挂多件铅衣;

3.移动：底部带360度滑轮，自带刹车功能；

九、换药车（2项）

1.适用于医护人员对病人急救，主体：1、优选不锈钢加厚管材，管壁厚度≥0.7MM；整车具有抗冲击、承载强、光亮如新、焊接表面平滑均匀，美观坚固，板材厚度≥0.7MM,台面承重≥40KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏带抽屉、有静音滑轨，推拉顺畅，噪音小、搭载静音医用脚轮、工业尼龙轮架不生锈、无脱漆。
2、高精度深沟轴承，转动轻便超静音效果;整车无需用户亲自安装脚轮附件，打开包装箱就可以使用。

十、医用冷藏箱（12项）

★1、完全符合 GSP 认证标准有国家相关部门出具的第三方校准证书;

★2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低;

- 专业风冷风道，箱内温度均匀，宽电压带，可在范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不能结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定;

- 微电脑控制器，多路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置的安全性，温度可控范围≥2≤8℃，湿度可控范围≥35%≤78%;

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度≤0.2℃,湿度感应精度≤1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB 接口，数据可通过柜体的USB 接口导出保存;

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能警有声光提示，可及时提醒异常情况;

★8、除湿功能蒸发器需防锈专门材质，确保永远不生锈;

9、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁;

★10、内胆需防氧化材质，不会氧化变黑与发泡体融合牢固，让保温性能更好，无异味(不会对储存药品造成污染);

★11、柜体内保温层需采用高密度材质整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点;

12、操作简单方便。

十一、治疗转运床（9项）

1、病人抢救车需中控底座、升降主架、阻尼护栏以及担架面四部分组成；

2、担架面采用注塑成型，担架背板配置液压装置可手动调整倾斜角度；

3、床面及主要结构需采用高级ABS工程塑料一次性注塑成型，床面两侧带有阻尼护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用；

4、车底座需采用中控刹车制动系统，在运送病人时更可靠、更平稳、更顺畅；

5、丝杆采，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向过摇保护装置，摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术;

6、插式输液架为可调式，根据需要自行调节高度。

★7、推车四角带防撞包角，输液杆插在包角上，包角可拆卸，外形美观。输液架插孔紧密，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患；

★8、推车整体采用优质冷轧型材，确保整个床体结实、牢固，运行平稳，喷漆涂层均匀符合国家强制要求，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性;

- 9、推车配置输液杆及床垫；整车带高级中控脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观，推车带中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；带定向轮，保证推车直线行走，脚踏控制，不用时可抬起悬空。

附件3：

评分细则

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30%） | 30分 | 以本次有效投标的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算价格得分=（基准价/投标报价）×30。 |  |
| 履约能力（20%） | 20分 | 供应商提供类似项目业绩一个得5分，本项最高得20分。 | 提供合同复印件或验收单加盖供应商单位鲜章。 |
| 技术参数 （30%） | 30分 | 完全符合比选文件要求没有负偏离得30分，带“★”号条款负偏离一项扣1分，非“★”条款负偏离一项扣0.3分；扣完为止。 注：本项目参数一共79条，其中带“★”参数共9条，非“★”参数共70条。 |  |
| 后续保障（20%） | 20分 | 根据供应商提供的方案（包括但不限于①到货时间及安装调试方案；②质量保障措施；③验收方案；④售后服务响应措施）进行评审，满分20分；每缺少一项扣5分，每项内容有缺陷的扣2.5分，扣完为止。注：内容缺陷为分析内容与实际不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或分析内容不满足要求的。 |  |